M9912  Токоизмерительные клещи AC/DC

# ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Клещи для измерения постоянного/переменного тока сконструированы в соответствии со стандартом безопасности IEC1010-1  и IEC1010-2-032 на инструменты для электрических измерений и на портативные токовые клещи, имеющие категорию безопасности CAT II по перегрузке по напряжению.

# СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Важная информация по безопасности, см. инструкцию.

Возможно присутствие опасного напряжения.

Заземление.

Двойная изоляция (защита по 2му классу).

Токоизмерительные клещи отвечают требованиям Европейского Союза: 89/336/EEC (по электромагнитной совместимости) и 73/23/EEC (на низкое напряжение) в соответствии с поправкой 93/68/EEC (маркировка знаком CE).

Однако, электрический шум или интенсивные электромагнитные поля могут помешать работе инструмента. Инструмент также реагирует на нежелательные паразитные сигналы, присутствующие в схеме инструмента. Пользователь должен научиться аккуратно и грамотно пользоваться инструментом для того, чтобы избежать ошибок при измерениях.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности во время работы с прибором и для сохранения его работоспособности следуйте всем указаниям настоящего руководства.

- Перед работой тщательно и полностью изучите инструкцию. Уделите особое внимание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ , информирующим о потенциально опасных режимах. Выполнение инструкций в этих предупреждениях обязательно.

- Перед работой всегда проверяйте прибор и щупы на предмет повреждений. Если существует какое-либо повреждение (порванные щупы, треснувший корпус, неработающий дисплей и т. д.) не проводить никаких измерений.

- Не подвергайте инструмент воздействию прямого солнечного света, экстремальных температур и влажности.

- Никогда не заземляйте себя при проведении измерений. Не касайтесь открытых металлических труб, стоков, арматуры и пр., которые могут быть заземлены. Изолируйтесь от заземления при помощи резиновых ковриков, резиновой обуви или любых пригодных изоляционных материалов.

- Всегда соблюдайте осторожность при работе с напряжениями свыше 60В для постоянного или 30В для переменного напряжения. Держите пальцы за защитным кольцом щупа при измерениях.

- Никогда не используйте прибор для измерения напряжений, которые могут превышать максимально допустимые значения для данного вида измерений.

- При проведении измерений никогда не касайтесь открытых проводов, соединений или любых других частей схемы, находящейся под напряжением.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед открыванием крышки прибора отсоедините щупы.

- Никогда не работайте с инструментом, пока задняя крышка не будет установлена на место.

- Не применяйте для чистки абразивов и растворителей. Используйте мягкую ветошь и мягкие моющие средства.

- Ремонт и калибровку инструмента должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

- Калибровка и ремонт должны проводиться в присутствии человека, способного оказать первую медицинскую помощь.

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Настоящий прибор является профессиональным бесконтактным измерителем  постоянного и переменного тока типа токовые клещи, с автоматическим выбором диапазона измерения, 33-сегментной аналоговой и цифровой шкалой на 3200 значений. Служат для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, проверки диодов и звуковой прозвонки соединений, работает от батареи 9В.

## ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

- Клещи-трансформатор

Служат для преобразования энергии протекающего в проводнике тока в напряжение индукции, используемое в измерении.

- Кнопка HOLD

При нажатии кнопки на дисплее сохраняется последнее измеренное значение и появляется символ , режим выключается при повторном нажатии кнопки HOLD.

- Поворотный переключатель

Используется для выбора функции и диапазона измерения, а также для включения/выключения прибора.

- Кнопка R-H

Нажатие кнопки в режиме автоматического выбора диапазона приводит к переводу инструмента в режим ручного выбора диапазона, при этом каждое дополнительное нажатие кнопки переключает диапазон на одну ступень вверх, при нажатии кнопки в течение более 1 сек. инструмент переходит в режим автоматического выбора диапазона.

Функция доступна только при измерении постоянного или переменного напряжения или измерении сопротивлений.

- Кнопка Light

При нажатии кнопки включается подсветка дисплея. Через 3-5 секунд подсветка автоматически выключается. Для включения подсветки вновь, нажмите кнопку еще раз.

- Дисплей

Цифровой счет от 0 до 3200, аналоговая шкала на 33 сегмента.

- Гнездо "VHz"

Служит для подключения красного щупа при измерениях напряжения и частоты.

- Гнездо "COM"

Предназначено для подключения черного щупа при всех измерениях, за исключением измерений силы тока.

- Гнездо "Ω"

Предназначено для подключения красного щупа при измерениях сопротивлений.

- Кнопка FUNC.

Кнопка используется для выбора режима прозвонки  или режима диодного теста  на диапазоне  и для выбора режима измерения постоянного или переменного тока.

- Курок

Нажмите на рычаг для раскрыва клещей. При отпускании рычага клещи закроются.

- Установка нуля в режиме измерения постоянного тока

Если до проведения измерений дисплей показывает ненулевое значение тока, добейтесь нулевых показаний вращением ручки ADJ. DCA ZERO.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

## ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Вставьте красный щуп в гнездо "VHz", а черный щуп в гнездо "COM".

- Установите поворотный переключатель в положение "V ".

- Подключите щупы к источнику напряжения или к исследуемой схеме.

- Прочитайте полученные показания на ЖК-дисплее, который также покажет полярность напряжения на красном щупе.

## ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Вставьте красный щуп в гнездо "VHz", а черный щуп в гнездо "COM".

- Установите поворотный переключатель в положение "V ".

- Подключите щупы к источнику напряжения или к исследуемой схеме.

- Прочитайте полученные показания на ЖК-дисплее.

## ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Установите поворотный переключатель в положение "300А" или "1000А". Нажмите кнопку FUNC. для установления режима измерения по переменному току.

- Нажав на рычаг, раскройте клещи и захватите один провод. Следите за тем, чтобы клещи сомкнулись за проводником, обеспечив плотное закрытие губок клещей.

- Прочитайте полученные показания на ЖК-дисплее.

## ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Установите поворотный переключатель в положение "300А" или "1000А".

- Перед измерениями вращением ручки ADJ. DCA ZERO добейтесь нулевых показаний дисплея.

- Нажав на рычаг, раскройте клещи и захватите один провод. Следите за тем, чтобы клещи сомкнулись за проводником, обеспечив плотное закрытие губок клещей.

- Прочитайте полученные показания на ЖК-дисплее.

ЗАМЕЧАНИЕ: После измерений в сердечнике трансформатора клещей присутствует некоторое остаточное магнитное поле. Если прибор не показывает нуль проделайте следующие процедуры:

- Раскройте-закройте клещи несколько раз.

- Отрегулируйте нулевые показания вращением ADJ. DCA ZERO.

- Затем продолжите измерения.

## ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Вставьте красный щуп в гнездо "Ω", а черный щуп в гнездо "COM"(полярность красного щупа положительна).

- Установите поворотный переключатель в положение "Ω".

- Подключите щупы к измеряемому сопротивлению и прочитайте полученные показания на дисплее.

- Если исследуемое сопротивление находится в схеме, необходимо перед проведением измерений выключить питание схемы и разрядить все емкости схемы.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Если вход не подключен к сопротивлению или величина измеряемого сопротивления превышает максимальное значение выбранного диапазона измерения, дисплей покажет перегрузку: "OL".

- При измерениях величины сопротивления элемента, находящегося в схеме убедитесь, что питание схемы отключено и конденсаторы схемы полностью разряжены.

- При измерениях сопротивлений номиналом свыше 1МОм установление показаний может занять несколько секунд. Это нормально для измерения больших величин сопротивлений.

- Если вход не подключен к сопротивлению, на дисплее появится надпись "OL", указывающая на перегрузку.

## ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

- Вставьте красный щуп в гнездо "VHz", а черный щуп в гнездо "COM".

- Установите поворотный переключатель в положение "kHz".

- Подключите щупы к источнику сигнала или к исследуемой схеме.

- Прочитайте полученные показания частоты на ЖК-дисплее.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Напряжение входного сигнала должно находиться в диапазоне между 200мВ и 10В эфф. Если величина напряжения превышает 10В эфф. точность измерений может быть низкой.

## ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ И ДИОДНЫЙ ТЕСТ

- Вставьте красный щуп в гнездо "Ω", а черный щуп в гнездо "COM"(полярность красного щупа положительна).

- Установите поворотный переключатель в положение  и нажмите кнопку FUNC. для выбора режима прозвонки или режима проверки диодов.

- При выборе режима прозвонки соединений подключите щупы к двум точкам исследуемой цепи. При наличии электрического контакта между точками прозвучит сигнал зуммера.

- При выборе режима проверки диодов подключите красный и черный щупы соответственно к аноду и катоду исследуемого диода. Дисплей покажет падение напряжения на диоде при протекании по нему прямого тока.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указана на период одного года со дня калибровки прибора и при температуре от 18°С до 28°С при относительной влажности не более 80%.

## ОБЩИЕ

| Максимальное напряжение между гнездами и потенциалом земли | : | CAT II 1000В постоянного или 750В переменного напряжения |
| --- | --- | --- |
| Дисплей | : | ЖК, макс. число 3200 , 33 сегмента на аналоговой шкале, обновление 2-3 раза в секунду |
| Выбор диапазона | : | Ручной / автоматический |
| Индикация полярности | : | "-" при отрицательной полярности |
| Индикация перегрузки | : | "OL" при перегрузке |
| Максимальный раскрыв клещей | : | 55 мм |
| Питание | : | Батарея 9В, типа "Корунд" |
| Индикация разряда батареи | : | Символ " " на дисплее |
| Условия работы | : | от 0°С до 40°С |
| Условия хранения | : | от -10°С до 50°С |
| Температурный коэффициент | : | (0,1 х точность) / °С (<18°С или >28°С) |
| Макс. высота использования | : | 2000 метров |
| Размеры | : | 282мм х 104мм х 47мм |
| Вес | : | Около 550г. |

## ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 3В | 1мВ | ± 0,8% ± 1 единица |
| 30В | 10мВ |  |
| 300В | 0,1В |  |
| 1000В | 1В | ± 1,0% ± 2 единицы |

Входной импеданс: 10МОм

## ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 3В | 1мВ | ± 1,0% ± 5 единиц |
| 30В | 10мВ |  |
| 300В | 0,1В |  |
| 700В | 1В | ± 1,2% ± 5 единиц |

Входной импеданс: 10МОм

Диапазон рабочих частот: 40Гц – 200Гц

Измерения: измерение эффективных значений синусоидальных колебаний.

## ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 300А | 0,1А | <600А ± 2,0% ± 10 единиц >600А ± 3,0% ± 10 единиц |
| 1000А | 1А |  |

Защита от перегрузки: 1200А на протяжении 60 сек. максимум.

Диапазон рабочих частот: 50Гц – 60Гц.

## ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 300А | 0,1А | <600А ± 2,0% ± 5 единиц >600А ± 3,0% ± 5 единиц |
| 1000А | 1А |  |

Защита от перегрузки: 1200А на протяжении 60 сек. максимум.

## СОПРОТИВЛЕНИЕ

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 300Ом | 0,1Ом | ± 2,0% ± 10 единиц |
| 3Ком | 1Ом |  |
| 30Ком | 10Ом |  |
| 300Ком | 100Ом |  |
| 3МОм | 1Ком |  |
| 30МОм | 10КОм | ± 2,5% ± 10 единиц |

Максимальное напряжение разомкнутой цепи: 1,3В

Защита от перегрузки: 250В постоянного или переменного напряжения на всех диапазонах.

## ЧАСТОТА

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 30КГц | 10Гц | ± 2,0% ± 10 единиц |

Чувствительность: 200мВ эфф.

Максимальное входное напряжение: 250В переменного напряжения.

## ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ И ДИОДНЫЙ ТЕСТ

| Диапазон | Описание |
| --- | --- |
|  | Если существует контакт (<18Ом) то звучит зуммер |
|  | Показывает прямое напряжение на диоде |

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем, как открыть батарейный отсек убедитесь, что щупы отсоединены от исследуемой схемы. Во избежание получения электрического шока перед измерениями закройте крышку и закрутите крепежные винты.

Если на дисплее появляется символ "  ", это указывает, что необходимо заменить батарею питания. Для замены батареи проделайте следующие действия:

- Отсоедините щупы от исследуемой схемы, установите поворотный переключатель в положение "OFF" и выньте щупы из гнезд прибора.

- Отверните винт от крышки отсека батареи питания и снимите крышку.

- Выньте старую батарею и замените ее на новую аналогичную.

- Закройте крышку отсека и закрутите винт.

## АКСЕССУАРЫ

- Инструкция

- Комплект измерительных щупов

- Подарочный кейс

- Батарея 9В

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование прибора в условиях сильных электромагнитных полей (приблизительно 3В/м) может повлиять на точность измерений. Точность может понизиться до ±12%±6единиц.